Влагомер зерна CINDA

I.  Перед использованием
1. Откройте упаковку, проверьте комплектность: цилиндрический корпус, загрузочная воронка,  щетка, груз 200 г, батарейка.

Переключатель
Засыпание продукта в цилиндрический корпус
Цилиндрическое основание
Загрузочная воронка

Влагомер с ЖК-дисплеем, датчиком измерения, панель управления

3. Основные функции
а) Автоматическое взвешивание продукта
б) Автоматическое выключение
в) Автоматическая температурная компенсация 
г) Автоматическое измерение влажности
д) Режим калибровки
е) Пользователь может выбрать продукт и ввести калибровку погрешности.
ж) Измерение объемного веса

4. Отсек для батареек встроен в корпус влагомера

II Подготовка перед использованием
1. Уберите упаковочную пену вокруг измерительного датчика.
2. Откройте отсек для батареек и вставьте 4 батарейки, соблюдая полярность.
Или подключите кабель питания (220В +/-10%  50Гц)

3. Вставить воронку в цилиндрический корпус
4. Проводить измерения необходимо на ровной горизонтальной поверхности.
5. Из продукта, влажность которого будет измеряться, необходимо удалить примеси.  Выберите код необходимой культуры. Перечень кодов культур указан в таблице на последней странице данной инструкции.

III Измерение влажности

1. Нажмите кнопку “on/off”.  На дисплее появится код культуры.
2. Нажмите кнопку “∆” или “V“ для выбора необходимой культуры.
3. Засыпать продукт в цилиндрический корпус до нижнего уровня воронки.
1.	
Выход продукта «on/off».  on/off
нижний край воронки

цилиндр    выход

4. Поместите цилиндрический корпус с продуктом на измеряющий сенсор, придерживайте его левой рукой, а правой нажмите переключатель «on/off» для высыпания продукта из цилиндра на измеряющий сенсор. На дисплее отобразится влажность продукта (не надо нажимать никакую кнопку или снимать сверху цилиндрический корпус).
 
5. Когда влажность отобразилась на дисплее, необходимо один раз нажать кнопку → и на дисплее отобразится вес продукта. Если в этот момент нажать кнопку ←, то на дисплее отобразится температура продукта. Если повторно нажать кнопку →, то на дисплее снова появится значение влажности.

IV Калибровка результатов измерения
Из-за особенностей региона использования и типа продуктов, перед продажей можно произвести калибровку погрешности измерений:
1. Например, прибор показывает влажность продукта 13,3%, а фактическая влажность составляет 14,0%. Поэтому необходимо добавить +0,7%. Если значение негативное, то необходимо соответственно уменьшить значение.
2. Чтобы войти в режим калибровки необходимо засыпать продукт, нажать кнопку ← и удерживать ее до появления звука, в углу дисплея начнет мигать «Калибровка». Если на дисплее установить значение «0,0» , влагомер вернется к заводским настройкам.
3. Используйте кнопку ∆ для увеличения или уменьшения значения (например -0,8 или 0,8), а затем нажмите кнопку → для сохранения настроек. Дисплей будет мигать, подтверждая, что сделаны изменения. Нажмите кнопку «on/off» для выхода. 

V Выбор продукта
Если необходимо добавить новый вид продукта, необходимо выбрать код продукта, который редко используется.
1. Стандартный образец: выбрать 3 стандартных образца нового продукта с низкой, средней и высокой влажностью (для достоверного отображения результатов). Разница между высокой, средней и низкой влажностью должна составлять 3-6%. Например, влажность пшеницы  18%, 14% и 10% (если разница между высокой и низкой влажностью нового продукта не более 6%, достаточно 2-х стандартных образцов с высокой и низкой влажностью).
2. Высыпать образец в измерительный прибор, нажать кнопку → и удерживать ее до появления звукового сигнала, в левом нижнем углу включится красный индикатор. На дисплее появится выбранный код продукта.

3. Выбрать код продукта: нажать кнопку “∆” или “V“ для выбора кода продукта, который редко используется.
4. Выберите тип продукта в соответствующем порядке: образец с низкой влажностью, затем с высокой, а потом со средней.
5. Определение низкой влажности: высыпьте образец с низкой влажностью на датчик измерения (например, пшеница 10%) и подождите результата измерения на дисплее (например 12), нажмите кнопку “V“ для изменения результата на 10, затем нажмите на кнопку → и удерживайте ее, пока на дисплее будет мигать 10.
6. Определение высокой влажности: высыпьте продукт с низкой влажностью из измерительного стакана, засыпать продукт с высокой влажностью (например, пшеница 18%) на измерительный датчик и подождите результатов измерения (например 16), нажмите кнопку ∆ для изменения результата на 18, затем нажмите кнопку → и удерживайте ее пока будет мигать цифра 18.
7. Повторное измерение влажности образцов: снова измеряйте влажность двух образцов. Если отклонение меньше 0,5%, значит измерение продукта можно считать успешным. Если отклонение более 0,5%, необходимо определить влажность продукта повторно.
8. Повторное тестирование стандартного образца: если отклонение измерения меньше 0,5%, калибровка произведена успешно.
 
VI Возобновление заводських настроек
Для восстановления заводских настроек: выбрать необходимый код, нажать кнопку →, затем снова нажать →. Вы услышите звуковой сигнал, затем необходимо отпустить кнопку и нажать ← до звукового сигнала, на дисплее начнет мигать “stage:--“, что подтверждает возврат к заводським параметрам. Выйти из меню восстановления.

VII Индикация неполадок
1. «Е-1» - указывает на неисправность датчика или прибора
2. “Er1”.”Er2”.”Er3” – проблема с измерением влажности, температуры, веса
3. В верхнем левом углу мигает «+ -» : указывает на необходимость замены батареек
4. В верхнем левом углу мигает «+ -», а на дисплее сообщение «U-L» : батарейки разряжены. Прибор отключится через 30 сек.

VIII Технические характеристики:
Измеряемый продукт: зерно или другие неметаллические материалы в гранулах. 
Диапазон измерения влажности: 0-40%
Повторяющаяся погрешность: ≤0.2%
Погрешность измерения: ≤±0.5%
Скорость измерения: ≤10 секунд
Питание: 4 батарейки 
Авто-выключение: Если прибор не используется в течение 3 минут, питание выключается автоматически.
Температура окружающей среды: 0-40℃
Температурная компенсация: автоматическая
Вес нетто: 0.7кг

IX Техническое обслуживание
1. Влагомер зерна является электронным прибором. Его необходимо оберегать от сотрясений и повышенной влажности. Его необходимо регулярно очищать и размещать на горизонтальной поверхности.
2. Если влагомер не используется, необходимо вынуть батарейки из отсека. 

Rapeseed	P1	Семена рапса	
Wheat	P2	Пшеница	
barley	P3	Ячмень	
pea	P4	Горох	
Field (green) beans	P5	Полевые (зеленые) бобы	
White oats	P6	Белый овес	
Clover	P8	Клевер	
Hard Wheat	P10	Твердая Пшеница	
Sorghum	P11	Сорго обыкновенное	
Round rice	P14	Круглый рис	
Long rice	P15	Длинный рис	
Soybean	P18	Соя	
Corn/maize	P20	Кукуруза	
Corn/maize(High moisture)	P21	Кукуруза (Высокая влажность)	
Highland barley	P24	Горный ячмень	
Sesame	P25	Сезам	
Vegetable seeds	P36	Семена овощей	
Pumpkin seeds	P37	Семена тыквы	
Large particles grain	P38	Крупные частицы зерна	
Medium particles grain	P39	Средние частицы зерна	
Small particles grain	P40	Маленькие частицы зерна	
Flour	P41	Мука